SW-CJ-1F(D)型

医用净化工作台

使

用

说

明

书

苏州长留净化科技有限公司

SW-CJ-1F(D)型医用净化工作台

使用说明书

- 概述：

- SW-CJ-1F(D)型医用净化工作台是提供无菌洁净工作环境的垂直层流型局部空气净化设备。设备采用全钢板结构表面烘漆，由上部送风体、下部支承架、台面为不锈钢，并采用可变风量风机，通过调节风机工况，使净化工作区的风速保持在理想范围内。

- 本设备送风体的出风面散流板侧上装有照明日光灯及紫外线杀菌灯，为便于操作人员工作，净化工作区操作面板采用透明有机玻璃作， SW-CJ-1F(D)型医用净化工作台为单人单面操作，SW-CJ-1F单人双面操作，定货时应说明。

- SW-CJ-1F(D)型医用净化工作台专用于医药卫生、医学科学实验、食品检验等需要局部无菌洁净工作环境的科研和生产部门。

二、安全事项

（1）基本安全事项

●	本产品属室内适用型，请不要在室外使用。勿置于高速尘源和震源处。

●	请不要用挥发油、稀释剂等擦拭本体，以免伤及漆尘或引起漆尘变色。

●	禁止用于下列场所：低温、高温、多湿、结露、多尘以及有油烟、雾气的地方。

●	确保维修空间及便于风机、过滤器的更换及电器元器件、线路的检修。

（2）电器安全事项

●	本产品右下侧设有接地装置，可实施可靠的接地作业。

●	先将产品就位后再进行接线、接电源插头，以免触电。

●	请检查插头导体及插座导体部位是否沾有灰尘。若沾有灰尘等，则易引起火灾。

●	务请将电源线接在带地线的插座上。

●	禁止在一分钟内反复操作电源开关，以免因频繁动作而损坏电器元器件。

●	本产品不具有防暴能力，严禁在易燃易爆的环境中使用。

●	请不要触碰产品内的电器元器件。当必须要触碰时，请先拔出电源插头。

●	严禁改装，以免导致触电、火灾等事故。

●	请不要将重物放在电源引线上、不要加压电源引线，以免因电源引线破损而引发火灾、触电。

●	更换熔断器时，要确保其容量不超过指定容量。

●	长期停用时，请从插座上拔除电源插头。

●	当出现异常情况时，请停止通电，并与本公司联系

（3）运行安全事项

●	禁止用水冲洗工作台

●	在正常大气条件下，本产品电源输入端与机壳或外露的导电部分之间的绝缘电阻值应大于20MΩ。湿度试验后绝缘电阻值应大于2MΩ。

●	如发现工作异常，应先及时切断电源，并通知有关人员进行检修处理。

●	检修时，应先切断电源，以免无意中启动运转，造成人身伤害。

- 工作原理：

- 室内空气由多翼前向可调风机经预过滤器压入静压箱，再经高效空气过滤器压出，以均匀的断面风速进入工作区，把工作区内的尘埃吹出，在工作区内形成高洁净度的工作环境。

- 高效空气过滤器对细菌的过滤效率极高，所以送入工作区的空气为无菌无尘空气，因而在工作区内形成无菌环境。

- 出风面散流板上所安装的紫外线杀菌灯可有效地将工作区内残留的细菌杀灭。

- 技术参数：

1、洁净度：      100级(美联邦209E)

2、菌落数：      ≤0.5个/皿·时 （Φ90mm培养皿）

3、工作区风速：  ≥0.3m/s（可调）

4、振  动：      ≤ 5 μm    （X、Y、Z三个方向）

5、工作区照明度：≥ 300 勒克斯

6、噪        音： ≤ 65 分贝（A声级）

7、工作区尺寸：  840×700×520（mm）  （宽×深×高）

8、外形尺寸：   980×700×1650（mm） （宽×深×高）

9、功  耗：      400  W

10、电 源：      50HZ   220V （交流）

11、重 量：      150 Kg

12、过滤器尺寸： 820×600×120      1台

- 使用：注意：请先确定插座电压值后再操作。

- 本设备应在洁净度不低于一万级的环境中使用。

- 设备在使用前应对设备进行洁净度及菌落数检测，当确认该两项指标达到技术参数时，方可使用。

- 电源接通后，按控制面板上所示的开关按钮操作即可。风量调节按钮用来改变送风风量，工作前可将风量调到较大位置，工作时则可按需要调小风量，直至达到理想风速。

- 当需要调节风机风速时，用工作台操作面板上的轻触型开关进行调节（按电压分为六档：120V,140V,160V,180V,200V, 220V）。风机调速电压指示由数码显示器显示。风速每递增一档，数字增加一；反之，风速每递减一档，数字减一。

- 风机启动后，应使设备自净10～20分钟才能开始工作，自净时应打开紫外线杀菌灯对工作区进行灭菌处理，工作时可将开关开至照明位置。

- 禁止在预过滤器进风口部位放置物品，以免挡住进风口造成进风量减少，降低净化能力。

- 工作结束后，应切断电源。

六、故障分析及排除

| 故 障 现 象 | 原 因 | 排 除 方 法 |
| --- | --- | --- |
| 平均风速低于或超过额定值 | 风机组电压过低或过高 | 调整可调轻触型开关 |
| 可调电压轻触型开关已调至最大，风速仍低 | 1.预过滤器积尘太多 2.高效过滤器失效 | 1.清洗或更换预过滤器 2.更换高效过滤器 |
| 风机不转 | 1.中间继电器不工作 2.风机电源熔丝断 | 1.检查风机控制线路是否接触良好 或更换中间继电器 2. 更换熔丝 |
| 灯不亮 | 1.灯管坏 2.起辉器松动或坏 3.灯管电源熔丝断 | 1.更换灯管 2.检查起辉器 3.更换熔丝 |

- 维护：

- 定期检测工作区净化效率、菌落数、工作区风速（一般为三至六个月）。

- 当发现风速变小时，应首先检查预过滤器表面是否黑，如发黑则说明预过滤器容尘较多，阻力增大，即应拆下预过滤器内的无纺布进行清洗或调换。

3、当调换或清洗无纺布后，仍不能提高风速则说明高效过滤器阻力增加。此时可调节风量按钮提高风机风量，从而增大送风面风速。

- 当风量调节按钮调到最大却仍不能提高风速时，则说明高效过滤器已全部堵塞，必须更换高效空气过滤器。

5、更换高效空气过滤器时，应注意高效空气过滤的型号是否正确，并认清高效过滤器上的箭头标记，箭头应指向空气流动方向。

6、高效空气过滤器更换完毕后，需确认边框无渗漏现象。并进行系统检测，达到技术指标后方可进行正常工作。

7、定期对电气线路进行检测，如有故障应及时排除。

合 格 证 产品名称： 医用净化工作台 规格型号： SW-CJ-1F(D)型 编 号： 检 验 员： 检验日期： 苏州长留净化科技有限公司

保修卡

产品名称：医用净化工作台

规格型号：SW-CJ-1F(D)型

产品编号：

使用说明：

- 本卡由用户妥善保存，以做保修凭证，遗失恕不补发。

- 保修期限：

二零一二年    月    日起

二零一三年    月    日止

- 因用户使用、保管不当而损坏的；未经生产厂家允许自行拆动的；无保修卡的；保修卡上填写的产品及编号与送修产品、编号不符或涂改的均不在保修之列，但可实行收费修理。

- 保修卡上无发证单位盖章者不在保修之列。

发证单位：

苏州长留净化科技有限公司

维修记录

| 日期 | 维修内容 | 经手人 |
| --- | --- | --- |

苏州长留净化科技有限公司

装  箱  单

2012年  月   日

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用净化工作台 | SW-CJ-1F(D) | 台 | 1 |
| 2 | 电源线 |  | 根 | 1 |
| 3 | 荧光灯管 | 20W | 只 | 1 |
| 4 | 紫外杀菌灯管 | 20W | 只 | 1 |
| 5 | 万向脚轮 |  | 只 | 4 |
| 6 | 说明书 |  | 份 | 1 |
| 7 | 合格证 |  | 张 | 1 |
| 8 | 保修卡 |  | 张 | 1 |
| 9 | 维修记录单 |  | 张 | 1 |
| 10 |  |  |  |  |